Факультет информационных технологий и управления

Кафедра «Прикладная математика»

ЗАДАНИЕ

на проектно-технологическую практика

Студенту Лазареву И.С.

Задание: разработать и реализовать программный комплекс на основе регрессионной модели машинного обучения с помощью библиотеки CatBoost, который по измеренным кривым засветки оценивает концентрацию и формирует данные для калибровки датчика. Реализовать алгоритм (модель) и конвейер подготовки данных в виде программы на языке Python. Реализовать представление результатов в виде таблиц и графиков, в том числе в веб-интерфейсе.

Срок выполнения: «_1_» _апреля_2026 г.

Руководитель Данилина Э.М.

Задание к выполнению принял студент Лазареву И.С.

Дата выдачи задания: «_25_» _ февраля 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	6

1.1 Актуальность исследования	6

1.2 Рефрактометры	7

1.3 Постановка задачи	7

2.	МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ	7

2.1 Описание измерения и обозначения	7

2.2 Формирование датасета	7

2.3 Модель регрессии и процедура обучения	7

2.4 Оценка качества и валидация	7

3.	ПРОГРАММА	8

3.1 Архитектура программного комплекса и состав модулей	8

3.2 Реализация обработки данных, обучения модели и представления результатов	8

3.3 Анализ результатов работы программного комплекса	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оперативного и достоверного контроля состояния смазочно-охлаждающих жидкостей в технологических процессах металлообработки. Изменение концентрации и состава СОЖ в ходе эксплуатации снижает эффективность смазки и охлаждения, ухудшает качество обработки и ведёт к дополнительным затратам. Рефрактометрический контроль концентрации по показателю преломления позволяет выполнять измерения непосредственно в производственной среде, однако устойчивая интерпретация цифровой кривой сигнала и подготовка калибровочных данных для встроенного программного обеспечения датчика остаются нетривиальными и требуют формализации и автоматизации.

Предполагается решить следующие задачи: обеспечить преобразование исходных измерительных записей в структурированный набор данных; сформировать числовое признаковое описание кривой засветки по заданным уровням сигнала относительно опорной кривой; построить регрессионную модель машинного обучения для оценки концентрации; выполнить проверку качества модели на отложенной выборке и на независимой серии измерений; реализовать средства наглядного представления результатов и формирования калибровочной таблицы в структурированном виде, пригодном для использования в программном обеспечении датчика; сопоставить усреднённые по обучающему корпусу оценки с эталонной измерительной сессией для анализа согласованности данных.

Методы решения включают: алгоритмический разбор текстовых измерительных записей и извлечение массивов отсчётов; вычисление координат пересечения кривой с горизонтальными уровнями сигнала и построение вектора относительных признаков с использованием первой записи эталонной сессии в качестве опорной кривой; применение ансамблевого метода градиентного бустинга над решающими деревьями для аппроксимации зависимости концентрации от признаков; разбиение данных на обучающую и контрольную части и расчёт показателей качества регрессии; реализацию программного комплекса на языке Python с консольным сценарием и веб-интерфейсом для настройки параметров, визуализации и выгрузки калибровочных параметров.

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Актуальность исследования

Современная металлообработка предъявляет повышенные требования к стабильности технологических процессов и качеству обрабатываемых поверхностей. Существенное влияние на эти показатели оказывает состояние смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих смазку, отвод тепла и удаление стружки. В ходе эксплуатации меняются концентрация и состав СОЖ вследствие испарения воды, загрязнений и деградации компонентов, что снижает эффективность процесса и увеличивает производственные затраты. Следовательно, оперативный и достоверный контроль концентрации СОЖ является необходимым элементом технологического менеджмента.

Традиционные лабораторные методы анализа часто характеризуются длительностью цикла, потребностью в специализированном оборудовании и не всегда укладываются в требования производственного ритма. Рефрактометрический контроль, основанный на измерении показателя преломления, допускает выполнение измерений непосредственно у места эксплуатации СОЖ и относится к классу неразрушающих методов. При этом достоверность результата опирается на корректную интерпретацию цифровой кривой сигнала, в частности на устойчивое определение положения границы «свет — тень» и сопутствующих геометрических характеристик фронта засветки. Как отмечалось в предшествующих исследованиях, данная процедура чувствительна к условиям измерения, загрязнению оптического канала и неоднородности образца и может требовать ручной настройки порогов [1], что ограничивает воспроизводимость и масштабируемость внедрения.

Развитие цифровой регистрации измерений создаёт предпосылки для перехода от единичных эвристических правил к использованию накопленных корпусов измерительных данных. Наличие множества сеансов измерений с известными метками концентрации позволяет сформировать обучающий набор и построить регрессионную модель, связывающую параметры кривой засветки с концентрацией. Использование нескольких уровней сигнала при описании кривой расширяет информативность признакового пространства по сравнению с одним порогом и согласуется с практикой задания калибровочных опорных точек во встроенном программном обеспечении датчика. Вместе с тем требуется согласованная процедура подготовки данных, обучения, контроля качества на отложенной выборке и на независимой серии измерений, а также средства формирования калибровочной таблицы и проверки её согласованности с эталонной измерительной сессией.

Таким образом, актуальность настоящей работы определяется сочетанием производственной потребности в контроле СОЖ, ограничений точности и автоматизации рефрактометрических измерений и возможности повысить устойчивость интерпретации сигнала и подготовки калибровочных параметров за счёт методов машинного обучения и программного комплекса, реализующего полный цикл от разбора измерительных записей до визуализации результатов и выгрузки структурированных калибровочных данных.

1.3 Постановка задачи

Требуется разработать и программно реализовать комплекс, выполняющий следующие функции. Преобразование исходных текстовых измерительных записей в структурированное множество объектов вида «вектор отсчётов засветки — скалярная метка концентрации».

Вычисление для каждой кривой координат пересечения с заданным набором горизонтальных уровней сигнала; построение M-мерного вектора относительных признаков как покомпонентной разности между пересечениями для опорной, перв0ой в эталонной сессии кривой, и анализируемой кривой.

Обучение регрессионной модели f: ℝᴹ → ℝ методом градиентного бустинга над решающими деревьями, библиотека CatBoost [3], с квадратичной функцией потерь на обучении; оценка обобщающей способности на отложенной выборке.

Проверка модели на независимой серии измерений при той же опорной кривой эталонной сессии.

Наглядное представление результатов: таблицы, диаграммы ошибок, диаграммы рассеяния «факт — предсказание», сравнение усреднённого по корпусу описания с эталонной сессией.

Формирование калибровочной таблицы в структурированном обменном формате по списку концентраций, задаваемому пользователем, с возможностью слияния с шаблоном полного файла параметров датчика.

Объект исследования — цифровые измерительные записи рефрактометрического канала. Предмет — методы и программные средства построения регрессионной модели оценки концентрации и подготовки калибровочных данных.

- МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ

2.1 Описание измерения и обозначения

Рассматривается одномерная дискретная кривая засветки — вектор отсчётов:

y = y0, y1, …, yN-1ᵀ, yⱼ ≥0,#2.1

Засветка получена в одном сеансе измерения (N определяется аппаратной развёрткой). Задан упорядоченный набор горизонтальных уровней сигнала L₁, …, L_M ∈ R; один и тот же набор используется для всех кривых при расчёте признаков и при формировании калибровочной таблицы.

Для фиксированного уровня L_m ищется индекс j такой, что уровень L_m лежит между соседними отсчётами, при выполнении условия существования пересечения и y_{j+1} ≠ yⱼ. Координата пересечения на оси непрерывного индекса определяется линейной интерполяцией:

xmy=  j + Lm- yⱼyj+1- yⱼ ,#2.2

Если для данного m пересечение не найдено (кривая не пересекает уровень на монотонном участке в пределах разрешения), компонента считается отсутствующей; в дальнейшем такие пропуски передаются в модель как неопределённые значения признака — библиотека CatBoost поддерживает обучение при наличии пропусков в числовых признаках [3].

Рисунок 1 – Кривая засветки и горизонтальные уровни сигнала L_m

Пусть для одной файловой измерительной сессии задана опорная кривая y⁽⁰⁾ и текущая кривая y. Абсолютные координаты пересечений обозначим x_m⁽⁰⁾ = x_m(y⁽⁰⁾), x_m = x_m(y) при условии существования. Метка концентрации c ∈ R извлекается из служебных полей записи и выступает целевой переменной регрессии.

  - Формирование датасета

Вектор входа модели формируется покомпонентно. Для m = 1, …, M определяется относительный признак как разность абсолютных координат пересечений опорной и текущей кривых на выбранном уровне:

zm= xm0- xm,#2.3

при условии, что оба значения x_m⁽⁰⁾ и x_m определены; иначе z_m помечается как пропуск. Итоговый признаковый вектор z = (z₁, …, z_M)ᵀ ∈ Rᴹ в общем случае разрежен по пропускам.

Использование нескольких уровней L_m позволяет зафиксировать форму фронта засветки в окрестности рабочего диапазона сигнала сильнее, чем одна скалярная величина; при этом признаки z_m статистически коррелированы, что учитывается нелинейной структурой решающих деревьев в бустинге [2, 3]. На рисунке 2 визуально представлена переменная z_m.

Рисунок 2 – Визуальное представление переменной z_m

Для внешнего калибровочного представления, таблица опорных точек для программного обеспечения датчика, по каждой концентрации c из заданного списка формируется вектор абсолютных координат (x̄₁(c), …, x̄_M(c)) как среднее арифметическое по всем записям обучающего корпуса с меткой c, для которых все x_m определены. Таким образом, пространство уровней {L_m} согласовано между регрессией по z и табличным описанием по x̄_m.

  - Модель регрессии и процедура обучения

Дана обучающая выборка D = {(z⁽ᵏ⁾, c⁽ᵏ⁾)}ᵏ₌₁ᴷ, где z⁽ᵏ⁾ — M-мерный вектор признаков (с возможными пропусками), c⁽ᵏ⁾ — концентрация. Требуется построить оценку регрессии f: Rᴹ → R, минимизирующую ожидаемую ошибку на новых объектах. В классической постановке эмпирический риск с квадратичной потерей записывается в виде    Rempf= 1KΣk=1Kc(ᵏ)- fz(ᵏ)2,#2.4

минимизация (R_emp) на контрольной выборке соответствует метрике RMSE [4, 5].

Градиентный бустинг представляет f в виде аддитивной композиции базовых слабых регрессоров h_t, обычно решающие деревья:

fTz= Σt=1Tηthtz,#2.5

где η_t — шаг (скорость обучения), а на каждой итерации добавляется дерево, наилучшим образом уменьшающее остаточную ошибку по обучающей выборке в заданной функции потерь [2]. Реализация CatBoost использует упорядоченный бустинг и механизмы снижения смещения при предсказании для устойчивости к переобучению и корректной работе с категориальными и числовыми признаками [3]; в настоящей задаче используются только числовые признаки с возможными пропусками.

Практическая процедура: множество D случайно разбивается на обучающую часть Dtrain и контрольную Dval (например, доля DvalD= 0,1) с фиксированным зерном псевдослучайного генератора для воспроизводимости [5, 6]. Модель f обучается на D_train; гиперпараметры: число итераций T, η, глубина деревьев задаются пользователем или подбираются внешним перебором в реализованном комплексе позволяется установить свои значения из интерфейса, иначе будут использоваться оптимальные значения по умолчанию.

2.4 Оценка качества и валидация

Среднеквадратичная ошибка и её квадратный корень:

MSE = 1nΣᵢ cᵢ - fzᵢ2,   RMSE = MSE,#2.6

Средняя абсолютная ошибка:

MAE = 1nΣᵢ cᵢ - fzᵢ,#2.7

Коэффициент детерминации (для n ≥ 2 и ненулевой дисперсии c̃): R2= 1 – Σᵢcᵢ - fzᵢ2Σᵢ cᵢ - c2,   c= 1nΣᵢ cᵢ,#2.8

Интерпретация R²: доля дисперсии целевой переменной, объяснённая моделью на контрольной выборке [5].

Независимая валидация выполняется на отдельной серии измерений с пересчётом признаков z относительно той же опорной кривой эталонной сессии; это проверяет устойчивость к новым условиям при фиксированном протоколе.

Для анализа согласованности корпуса обучения с эталонной сессией для каждой концентрации c, присутствующей в эталоне, вводятся векторы x̂(c) — абсолютные пересечения по эталонной кривой и x̄(c) — усреднение по корпусу.

Показатели: δc= 1MΣmxmc- xmc,   δmaxc= maxmxmc- xmc,#2.9

характеризуют среднее и максимальное по уровням расхождение; они используются для визуализации и выявления проблемных концентраций и уровней L_m.

- ПРОГРАММА

3.1 Архитектура программного комплекса и состав модулей

Комплекс реализован на языке Python 3 с использованием библиотек NumPy, pandas, scikit-learn [6], CatBoost [3] и Streamlit для веб-интерфейса [10]; визуализация графиков выполняется средствами Plotly [11]. Логически выделяются:

— модуль разбора измерительных записей и расчёта пересечений и признаков (классы сеанса измерения, одной кривой, обход каталога для сборки выборки);

— модуль обучения и оценки: разбиение train/test, обучение CatBoostRegressor с функцией потерь RMSE, расчёт метрик (5)–(7) на контроле, построение таблиц для независимой серии;

— модуль подготовки калибровочной таблицы: агрегирование абсолютных пересечений по концентрациям, слияние с шаблоном полного файла конфигурации датчика;

— веб-приложение: ввод путей к каталогу обучения, эталонной и проверочной сессиям, списка уровней L_m, гиперпараметров; отображение сводок, графиков и выгрузка файла калибровки.

Консольный сценарий дублирует минимальный сценарий обучения и текстового отчёта без запуска браузера. Такая декомпозиция соответствует принципу разделения подготовки данных, модели и представления [5].

  - Реализация обработки данных, обучения модели и представления результатов

Текстовые измерительные записи последовательно преобразуются в объекты с массивом y и меткой c; записи с неполными служебными полями отбрасываются. Для каждого файла в обучающем корпусе первая валидная кривая задаёт y⁽⁰⁾; для остальных по формулам (1)–(2) строится z. Пользователь может исключить отдельные файлы из корпуса.

Обучение вызывает API CatBoost [3] с разбиением, реализованным средствами sklearn.model_selection [6]. На проверочной серии формируются предсказания f(z); строятся таблицы и столбчатые диаграммы абсолютной ошибки |c - f(z)|. Для контрольного подмножества отображается диаграмма рассеяния (c̃ᵢ, f(z̃ᵢ)) с линией идеального совпадения c̃ = f(z̃), что является стандартной диагностикой регрессии [5].

Раздел сравнения с эталоном автоматически перечисляет концентрации эталонной сессии; для каждой вычисляются показатели (2.9) и строятся графики: среднее δ̄(c) по c и тепловая карта |x̄_m(c) - x̂_m(c)| по парам (c, L_m). Выгрузка калибровочной таблицы выполняется по пользовательскому списку концентраций; в файл попадают только c, для которых в корпусе есть полные пересечения по всем m.

  - Анализ результатов работы программного комплекса

Открывая сайт для настройки обучения нашей модели, перед нами представляется интерфейс программы описанный ранее, на рисунке 3.

Рисунок 3 – Интерфейс программы

Чтобы проверить работоспособность нашей программы, выполним обучения на оптимальных значениях, подобранных автоматически, и сравним их с реальными значениями снятыми во время работы станка уже откалиброванного датчика. На рисунке 4 представлена краткая сводка аналитики итоговой калибровки.

Рисунок 4 – Сводка отклонений.

Значения RMSE, MAE и R² на контрольной выборке дают оценку обобщения при случайном разбиении одного корпуса [4, 5]. Снижение R² или рост RMSE при изменении состава файлов или уровней L_m указывает на чувствительность модели к составу данных и к геометрии кривой.

Сопоставление предсказаний с независимой серией измерений отражает пригодность модели при сохранении протокола измерения и неизменной опорной кривой. Рост систематической ошибки по отдельным диапазонам c может потребовать расширения обучающей выборки в этих диапазонах.

Рисунок 5 – Визуальный тест обученной модели через пакет CatBoost

Анализ величин δ̄(c), δ_max(c) и тепловой карты по (2.9) локализует рассогласование между усреднённым корпусом и эталоном: крупные значения по отдельным m указывают на чувствительность к выбору уровня L_m или на различие условий между эталоном и сериями корпуса. Ограничение метода — требование существования пересечений для всех m: при деградации формы кривой часть записей исключается из калибровочной таблицы, что необходимо явно учитывать при интерпретации.

Рисунок 6 – Тепловая карта смещения пикселей

В целом комплекс реализует сквозной цикл от сырых измерительных записей до обученной регрессии, количественных метрик [5, 6], визуальной диагностики и выгрузки калибровочных параметров, что соответствует постановке практики и современным подходам к валидации моделей машинного обучения [4, 5].

Рисунок 7 – Визуальное представление работы алгоритма на реальных данных по проверочному логу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика была направлена на то, чтобы связать воедино цифровые записи рефрактометрического канала, оценку концентрации СОЖ и подготовку калибровки для программного обеспечения датчика — от сырого файла до результата, который можно повторить и обосновать цифрами.

Задачи, поставленные во введении, решены: реализованы разбор измерений, признаки по уровням сигнала и опорной кривой эталона, модель CatBoost, проверка на отложенной выборке и отдельной серии, интерфейс на Streamlit с графиками, выгрузка калибровочной таблицы и сопоставление корпуса с эталонной сессией. Прогон комплекса показал, что весь этот путь от настройки путей до отчёта действительно проходится.

Дальше логично усилить корпус там, где ошибки заметнее, при необходимости заняться подбором гиперпараметров и уровней и зафиксировать правила версионирования данных и модели. В итоге мы получаем работоспособный программный комплекс, который соответствует заявленной актуальности и целям работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Резников В.Л., Ящерицын П.И. Смазочно-охлаждающие технологические среды для механической обработки. — М.: Машиностроение, 1990. — 336 с.

- Friedman J.H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // The Annals of Statistics. — 2001. — Vol. 29, № 5. — С. 1189–1232.

- Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A.V., Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2018. — Vol. 31.

- Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. — 2nd ed. — New York: Springer, 2009. — 745 p.

- James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R., Taylor J. An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python. — New York: Springer, 2023. — 607 p.

- Pedregosa F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python // Journal of Machine Learning Research. — 2011. — Vol. 12. — P. 2825–2830.

- Born M., Wolf E. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light. — 7th ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

- Gonzalez R.C., Woods R.C. Digital Image Processing. — 4th ed. — Pearson, 2018.

- Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. — 2016. — P. 785–794.

- Streamlit Inc. Streamlit documentation  — URL: https://docs.streamlit.io

- Plotly Technologies Inc. Plotly Open Source Graphing Library for Python. — URL: https://plotly.com/python